## 配套科室设备需求清单
潮南区人民医院新院区首期设置10个配套科室设备申请计划表
科室 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 使用需求 | 备注
麻醉手术中心 | 1 | 麻醉机 | 10 | 台 | 能够同时满足成人，小儿，新生儿机控呼吸，具备容量和压力控制模式，具备吸入麻醉挥发罐
| 2 | 监护仪 | 12 | 台 | 手术麻醉监护，具备有创血压，体温，呼吸末二氧化碳检测，具有分体模块化管理功能
| 3 | 电动手术床 | 8 | 台
| 4 | 电动手术床 | 2 | 台 | 配置骨科牵引床以及相关骨科体位配件比如手架，脚架，硅胶体位垫，骨盆托，肩托等
| 5 | 手术无影灯 | 20 | 台 | 亮度可调节，装备无菌手柄，双灯模式，部分要求带摄像功能、网络传输功能
| 6 | 手术间吊塔 | 20 | 台 | 外科塔，麻醉塔，部分需要腔镜塔
| 7 | 电刀 | 10 | 台 | 满足1-4级手术切割，电凝需要
| 8 | 超声刀 | 3 | 台 | 满足特殊手术切割电凝需求，具备手控和脚控
| 9 | C型X光机 | 2 | 台 | 能够满足骨科1-4级手术所有手术中放射要求
| 10 | 彩超机 | 1 | 台 | 用于配合麻醉科和泌尿外科开展手术麻醉业务使用， 用于腹部、小器官、浅表、妇科、产科、儿科、心脏、血管、泌尿、急诊、麻醉、介入其他等全身应用， 配置低频、高频探头各一个
| 11 | 电动止血带 | 1 | 台 | 用于骨科四肢手术驱血止血
| 12 | 自体血液回收机 | 1 | 台 | 术中自体血液回收
| 13 | 麻醉机管道消毒机 | 2 | 台 | 用于麻醉机和呼吸机管道回路消毒
| 14 | 腹腔镜系统 | 3 | 台 | 超高清腹腔镜系统，具备所有微创手术要求，包括成人和小儿镜头需求 成人、小儿镜头各需要5个
| 15 | 腹腔镜系统 | 1 | 台 | 3D腹腔镜需求，其他同上
| 16 | 宫腔镜 | 1 | 台 | 满足妇科宫腔镜手术
| 17 | 胸腔镜 | 1 | 台
| 18 | 关节镜 | 1 | 台
| 19 | 手提式血液分析仪 | 1 | 台 | 满足术中血液急查血气
| 20 | 胆道镜 | 1 | 台 | 满足胆道镜手术基本需求
| 21 | 液体恒温箱 | 20 | 台 | 液体恒温装置，建议嵌入式
| 22 | 医用升温毯 | 5 | 台 | 用于术中和复苏室病人保温
| 23 | 体外除颤仪 | 1 | 台 | 用于处理术中出现心跳呼吸停止急救
| 24 | 钬激光 | 1 | 台
| 25 | 器械烘干机 | 2 | 台 | 用于手术无菌器械所需的烘干
| 26 | 等离子低温消毒机 | 2 | 台 | 用于所有需要低温消毒的器械消毒
| 27 | 麻醉治疗车 | 22 | 台 | 用于手术间和复苏室麻醉治疗
| 28 | 弹道碎石 | 1 | 台 | 配大小碎石杆
| 29 | 等离子电切镜 | 1 | 台
| 30 | 微量泵 | 10 | 台 | 恒速输注泵，最少4通道
| 31 | 微量泵 | 10 | 台 | 把控输注泵，最少4通道
| 32 | 可视喉镜 | 10 | 台 | 用于成人
| 33 | 可视喉镜 | 10 | 台 | 用于小儿
| 34 | 可视喉镜 | 2 | 台 | 软镜，可吸引和分体消毒
| 35 | 指脉氧监测仪 | 10 | 台
| 36 | 气枪 | 1 | 台 | 消毒清洗器械
| 37 | 水枪 | 1 | 台 | 消毒清洗器械
| 38 | 纯水装置 | 1 | 台 | 消毒清洗器械
| 39 | 烤箱 | 1 | 台 | 消毒清洗烘烤器械
| 40 | 纸塑切割机 | 1 | 台 | 器械包装
| 41 | 封口机 | 1 | 台 | 器械包装
| 42 | 膨宫机 | 1 | 台 | 宫腔镜膨胀子宫
| 43 | 负压吸引装置 | 20 | 台 | 用于手术吸引
| 44 | 病人转运车 | 10 | 台
| 45 | 手术凳 | 30 | 台 | 圆形可调，高低不锈钢
| 46 | 普通器械车 | 30 | 台
| 47 | 扇形器械车 | 10 | 台
| 48 | 手术踏板 | 20 | 台 | 不锈钢
介入诊疗科 | 1 | 数字减影血管造影系统 | 1 | 套 | 机架：悬吊，能覆盖全身 球管阳极热容量：≥3.3MHU 球管焦点个数：≥3个 最小焦点：≤0.4mm 最大焦点：≥0.7mm 最大有效成像视野：≥38cm x 29cm 最大图像矩阵灰阶输出：≥1920x2480x16bits
| 2 | 心电监护仪 | 2 | 套
| 3 | 除颤器 | 1 | 套
| 4 | 抢救车 | 1 | 辆
| 5 | 导管床 | 1 | 张
| 6 | 呼吸机 | 1 | 台
| 7 | IABP （主动脉球囊反搏） | 1 | 套
| 8 | 临时起搏器 | 1 | 台
| 9 | 心电图机 | 1 | 台
| 10 | 血管内超声 | 1 | 套
| 11 | 血流储备分数(FFR)监测系统 | 1 | 套
| 12 | 麻醉机 | 1 | 套
| 13 | 心电监护仪（与序号12的麻醉机配套） | 1 | 套
| 14 | 换鞋机 | 1 | 套
| 15 | 铅衣 | 8 | 套
| 16 | 无影灯 | 1 | 套
检验科 | 1 | 全自动五分类血液分析仪 | 2 | 台 | 全自动五分类加CPR；检测速度≥70测试/h
| 2 | 全自动五分类血球流水线 | 1 | 台 | 2台全自动五分类血液分析仪及1台推片机组成，检测速度：220个样本/h
| 3 | 全自动血凝仪 | 2 | 台 | 采用双磁路磁珠法等方法，检测速度：综合五次≥300/h
| 4 | 全自动尿液分析流水线 | 2 | 台 | 干化学速度≥240/h，有形成分≥120/h
| 5 | 全自动尿液干化学分析仪 | 1 | 台 | 测速240/h
| 6 | 智能全自动采血系统 | 1 | 套 | 智能叫号、自动帖标、自动传输、自动分拣
| 7 | 全自动精子分析仪 | 1 | 台
| 8 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 台
| 9 | 双目显微镜 | 5 | 台
| 10 | 离心机 | 4 | 台 | 18孔
| 11 | 全自动生化分析仪（双模块） | 1 | 套 | 常规生化单模块恒速≥2000/h；双模块≥4000/h；电解质模块≥900/h
| 12 | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 | 常规化学测速≥800r/h；加电解质
| 13 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 台
| 14 | 全自动荧光免疫分析仪 | 2 | 台
| 15 | 全自动小化学发光测定仪 | 1 | 台 | 测试速度≥200/h；样本随到随测；用于急查心肌酶类
| 16 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 台 | 单机测速600测试/h
| 17 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 台 | 电化学发光技术；有模块化设计
| 18 | 酶标仪 | 1 | 台
| 19 | 洗板机(单板） | 1 | 台 | 清洗头8针/12针
| 20 | 洗板机（双板） | 1 | 台 | 清洗头96针
| 21 | 全自动血气分析仪 | 1 | 台
| 22 | 自动免疫印迹仪 | 1 | 台 | 支持两种不同流程的检测项目同时上机
| 23 | 脱盖离心机100孔 | 2 | 台 | 100孔脱盖
| 24 | 脱盖离心机120孔 | 2 | 台 | 120孔脱盖
| 25 | 医用冰箱2门 | 2 | 只 | 有效容积890L
| 26 | 医用冰箱单门 | 5 | 只 | 有效容积310L
| 27 | 全自动病原微生物培养鉴定仪 | 1 | 台 | 全自动做细菌和真菌鉴定及药敏试验
| 28 | 全自动血液培养仪 | 1 | 台 | 能同时进行血液和各种体液的细菌培养
| 29 | 生化培养箱 | 3 | 台 | 有效容积150L
| 30 | II类 生物安全柜 | 1 | 台 | B2型，外排式
| 31 | 超净工作台 | 2 | 只
| 32 | 革兰氏染色机 | 1 | 台
| 33 | 抗酸染色机 | 1 | 台
| 34 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 台 | 有效容积80L
| 35 | 恒温水育箱 | 1 | 台
| 36 | 离心机 | 1 | 台 | 18孔
| 37 | 急冻冰箱 | 1 | 只 | 有效容积278L
| 38 | 贮血冰箱 | 2 | 只 | 有效容积302L
| 39 | 生物安全运输箱 | 1 | 只
| 40 | 血浆解冻机 | 1 | 台
| 41 | 恒温水育箱 | 1 | 台
| 42 | 离心机 | 1 | 台 | 18孔
| 43 | 热合机 | 1 | 台 | 用于封装血袋
| 44 | 提取仪 | 1 | 台 | 96孔
| 45 | 提取仪 | 1 | 台 | 48孔
| 46 | 荧光免疫扩增仪 | 2 | 台 | 96孔
| 47 | 普通扩增仪 | 1 | 台 | 96孔，做HPV用
| 48 | II类 双人生物安全柜 | 2 | 台 | B2型，外排式
| 49 | 杂交仪 | 1 | 台 | 做HPV用
| 50 | 冷冻及低温两用冰箱 | 5 | 只 | 上层2至8℃、下层-10至-26℃；有效容积299L
| 51 | 超净工作台 | 1 | 只
| 52 | 离心机 | 1 | 台 | 18孔
| 53 | 振荡器大号 | 2 | 台
| 54 | 微量振荡器 | 4 | 台
| 55 | 低速离心机 | 2 | 台
| 56 | 高速离心机 | 2 | 台
| 57 | 微型离心机 | 4 | 台
| 58 | 消毒机 | 4 | 台
| 59 | 高压消毒炉 | 3 | 台
| 60 | 通风柜 | 2 | 台
| 61 | 微量振荡器 | 2 | 台
| 62 | 梅毒试验振荡器 | 1 | 台
| 63 | 纯水机 | 1 | 套 | 600升/小时，供整个科室用
| 64 | 纯水机 | 1 | 套 | 150升/小时，急诊检验科用
| 65 | UPS | 1 | 套 | 功率20KVA以上，急诊检验科用
| 66 | UPS | 1 | 套 | 功率60KVA以上，供整个科室用
| 67 | 排枪8道 | 3 | 支 | 10微升
| 68 | 排枪8道 | 3 | 支 | 100微升
| 69 | 精密移液器 | 8 | 支 | 100-200微升
| 70 | 精密移液器 | 8 | 支 | 500-1000微升
| 71 | 精密移液器 | 20 | 支 | 20-200微升
| 72 | 精密移液器 | 10 | 支 | 5-50微升
| 73 | 恒温水育箱 | 1 | 只
内镜中心 | 1 | 全自动消毒机 | 2 | 套
| 2 | 人工洗镜槽 | 2 | 台
| 3 | 监护仪 | 2 | 台 | （其中一台具备手术监护、各项麻醉监测功能）
| 4 | 除颤仪 | 1 | 台
| 5 | 空气净化灭菌设备 | 1 | 套
| 6 | 内窥镜吹干机 | 2 | 台
| 7 | 内镜柜 | 4 | 只
| 8 | 吸引器 | 2 | 台
| 9 | 麻醉机 | 1 | 台
| 10 | 移动推车或吊塔 | 2 | 台
| 11 | 升降平车 | 6 | 台
| 12 | 氩气刀 | 1 | 台
| 13 | 血清胃功能荧光免疫分析仪 | 1 | 台
| 14 | 碳13呼气检测仪 | 1 | 台 | 5通道
| 15 | 离心机 | 1 | 台
| 16 | 急救车 | 1 | 只
| 17 | 治疗车 | 1 | 只
| 18 | 脉搏血氧仪 | 5 | 只
| 19 | 移动吸痰机 | 2 | 只
| 20 | 高清电子肠、胃镜系统 | 2 | 套 | 1.可用于早癌精查内窥镜，用于消化科内镜中心消化道早癌病例的早期发现及治疗使用； 2.二套系统配备5条胃镜，6条肠镜；另外增加放大胃镜、超细胃镜、治疗胃镜各1条。
| 21 | 多功能等离子手术系统 | 2 | 台
消毒中心 | 1 | 预真空压力蒸汽灭菌器 | 2 | 台 | 1200升
| 2 | 预真空压力蒸汽灭菌器 | 1 | 台 | 800升
| 3 | 低温灭菌器 | 1 | 台
| 4 | 超声清洗器 | 1 | 台
| 5 | 清洗消毒机 | 2 | 台
| 6 | 煮沸消毒机 | 1 | 台
| 7 | 除锈机 | 1 | 台
| 8 | 带光源的辅料检查台 | 1 | 台
| 9 | 带光源放大镜 | 1 | 台
| 10 | 器械检查打包台 | 2 | 台
| 11 | 生物监测阅读器 | 1 | 台 | 高温
| 12 | 生物监测阅读器 | 1 | 台 | 低温
| 13 | 干燥柜 | 2 | 个
| 14 | 医用真空干燥柜 | 1 | 个
| 15 | 医用热封机 | 1 | 台
| 16 | 器械柜 | 2 | 个
| 17 | 纯水设备 | 1 | 台
| 18 | 清洗工作台 | 2 | 台
| 19 | 五无接收台 | 2 | 台
| 20 | 双头台式洗眼器 | 1 | 台
| 21 | 密封回收车 | 2 | 台
| 22 | 密封下送车 | 2 | 台
| 23 | 敷料柜 | 2 | 个
| 24 | 纸袋切割机 | 1 | 台
| 25 | 小车清洗机 | 1 | 台
| 26 | 无菌物品货架 | 2 | 个
| 27 | 可调货架 | 2 | 个
| 28 | 大包布车 | 2 | 台
| 29 | 标准篮筐 | 10 | 个
| 30 | 两层平台车 | 2 | 台
| 31 | 组合污物清洗槽 | 8 | 个
血液内科 | 1 | 血液透析用水处理机 | 1 | 套 | 必须容纳70台血透机用水量
| 2 | 血透机 | 50 | 台
| 3 | 中心供液（透析液）系统 | 1 | 套 | 中央供A液，B干粉筒
| 4 | 血滤机 | 7 | 台 | 1、血容量检测；2、URR；3、KT/V
| 5 | 手动病床 | 54 | 张
| 6 | 急救车 | 1 | 辆
| 7 | 医用转移车 | 2 | 辆
| 8 | 换药治疗车 | 4 | 辆
| 9 | 输液车 | 4 | 辆
| 10 | 仪器车 | 10 | 辆
| 11 | 病历推车 | 1 | 辆
| 12 | 心电监护仪 | 30 | 台
| 13 | 除颤仪 | 1 | 台
| 14 | 电动吸痰车 | 2 | 辆
| 15 | 心电图机 | 1 | 台
| 16 | 轮椅 | 2 | 张
| 17 | 转运急救箱 | 1 | 个
| 18 | 中央监测遥测系统 | 1 | 个
| 19 | 多参数遥测盒 | 10 | 个
| 20 | 高流量氧疗仪 | 5 | 个
骨科 | 1 | 手动病床 | 38 | 张
| 2 | 抢救监护床 | 2 | 张
| 3 | 急救车 | 1 | 辆
| 4 | 医用转移车 | 2 | 辆
| 5 | 治疗车 | 3 | 辆
| 6 | 输液车 | 3 | 辆
| 7 | 仪器车 | 5 | 辆
| 8 | 病历推车 | 2 | 辆
| 9 | 床边心电监护仪 | 5 | 台
| 10 | 输液泵 | 4 | 台
| 11 | 注射泵（单） | 3 | 台
| 12 | 注射泵（双） | 2 | 台
| 13 | 中央心电监测系统 | 1 | 套 | 支持测血压功能
| 14 | 中央心电监测盒 | 6 | 个
| 15 | 小手术床 | 1 | 张
| 16 | 小手术外展工作台 | 1 | 张
| 17 | 气压仪 | 3 | 台
| 18 | 脉搏血氧仪 | 5 | 台
| 19 | 移动吸痰机 | 2 | 台
| 20 | 骨牵引弓架（套） | 15 | 台
| 21 | 牵引床 | 5 | 张
| 22 | 医用冰箱 | 1 | 台
| 23 | 阅片灯箱 | 3 | 台 | 双片
| 24 | 阅片灯箱 | 1 | 台 | 单片
| 25 | 体重称 | 1 | 台
| 26 | 移动输液架 | 10 | 台
| 27 | 铲式担架 | 1 | 张
妇科 | 1 | 手动病床 | 38 | 张
| 2 | 抢救监护床 | 2 | 张
| 3 | 急救车 | 1 | 张
| 4 | 医用转移车 | 1 | 张
| 5 | 治疗车 | 8 | 张
| 6 | 输液车 | 2 | 张
| 7 | 仪器车 | 5 | 张
| 8 | 病历推车 | 1 | 张 | 规格:50本
| 9 | 电子阴道镜机 | 2 | 台
| 10 | 心电监护仪 | 8 | 台 | 1、支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。 2、支持≥30种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。
| 11 | 输液泵 | 6 | 台
| 12 | 吸顶固定无影灯 | 1 | 套
| 13 | 微波机 | 1 | 台
| 14 | 负压吸引机(流产机) | 2 | 台
| 15 | 高频电刀（Leep刀） | 1 | 台 | 1-输出功率≤120W。 2-具有8种以上工作模式，其中单极电切模式≥4种，单极电凝模式≥2种，双极电凝模式≥2种。 3-单极凝性能：1～120W（负载≥500Ω），要求功率连续可调，最大输出电压≥4800V。 4-双极性能：1～100W（负载≥100Ω）,要求功率连续可调。 5-强凝工作模式峰值系数≥6.0
| 16 | 臭氧阴道冲洗治疗仪 | 1 | 台 | 1、臭氧水浓度≥2mg/l; 2、超声雾化臭氧浓度(5-90) mg/ l，可调; 3、臭氧气浓度(5-90 ) mg/ l，可调; 4、出水流量≥1000mL/min,可调;5、超声雾化率≥250mL/h;
| 17 | 妇检床（电动升降） | 8 | 台
产科（产后病区） | 24 | 手动病床 | 38 | 张
| 25 | 抢救监护床 | 2 | 张
| 26 | 急救车 | 3 | 辆
| 27 | 医用转移车 | 1 | 辆
| 28 | 治疗车 | 2 | 辆
| 29 | 输液车 | 2 | 辆
| 30 | 仪器车 | 8 | 辆
| 31 | 病历推车 | 1 | 辆
| 32 | 胎粪吸引管 | 1 | 套
| 33 | 产床 | 7 | 张 | 电动综合手术台
| 34 | 胎监中央监护系统 | 2 | 套
| 35 | 胎头吸引器 | 2 | 套
| 36 | 新生儿辐射保暖台 | 2 | 台
| 37 | 新生儿辐射保暖台 | 3 | 台
| 38 | 新生儿转运暖箱 | 1 | 台
| 39 | 妇检床（电动升降） | 2 | 台
| 40 | 检查床 | 2 | 台
| 41 | 胎心监护（移动） 无线 | 13 | 台 | 可移动
| 42 | 新生儿喉镜（可视） | 1 | 台
| 43 | 新生儿监护仪 | 2 | 台 | 1、支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。 2、支持≥30种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。
| 44 | 新生儿复苏囊 | 6 | 台 | 适用复苏对象：体重≤10Kg的婴儿
| 45 | T组合复苏囊 | 1 | 台 | 适用复苏对象：体重≤10Kg的婴儿
| 46 | 产房空气消毒机 | 8 | 台
| 47 | 流产机（负压吸引） | 1 | 台
| 48 | 新生儿温箱 | 4 | 台
| 49 | 输液加压泵 | 4 | 台
| 50 | 产时超声机 | 1 | 台
| 51 | 输液泵 | 6 | 台
| 52 | 注射泵（微量） | 8 | 台
| 53 | 心电监护 | 11 | 台 | 1、支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。 2、支持≥30种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。
| 54 | 胎心多普勒 | 4 | 台 | 1、高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率； 2、胎心率检测范围：50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm 3、在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB
产科（产前病区） | 58 | 手动病床 | 18 | 张
| 59 | 抢救监护床 | 2 | 张
| 60 | 胎心监护仪（无线） | 4 | 台
| 61 | 急救车 | 1 | 辆
| 62 | 医用转移车 | 1 | 辆
| 63 | 治疗车 | 2 | 辆
| 64 | 输液车 | 2 | 辆
| 65 | 仪器车 | 5 | 辆
| 66 | 病历推车 | 1 | 辆
| 67 | 多功能产后修复系统 | 1 | 套
| 68 | 盆底肌训练仪 | 1 | 台
| 69 | 中医理疗仪 | 2 | 台
| 70 | 产钳 | 2 | 把 | 阴道1把+剖宫产1把
| 71 | 输液泵 | 6 | 台
| 72 | 注射泵（单） | 6 | 台
| 73 | 心电监护 | 10 | 台 | 1、支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。 2、支持≥30种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。
| 74 | 胎心多普勒 | 5 | 台 | 1、高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率； 2、胎心率检测范围：50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm 3、在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB
| 75 | 妇检床（电动升降） | 1 | 张
| 76 | 检查床 | 4 | 张
| 77 | 流产室空气消毒机 | 3 | 台
| 78 | 流产机（负压吸引） | 1 | 台
| 79 | 输液加压泵 | 4 | 台
| 80 | 吸顶无影灯（可移动）与产休配套 | 7 | 台
| 81 | 导乐分娩球 | 10 | 个
| 82 | 导乐分娩球架 | 8 | 台
| 83 | 导乐车 | 1 | 辆
| 84 | 分娩凳 | 1 | 张
| 85 | 麻醉机 | 1 | 台
| 86 | 手术麻醉监护仪 | 1 | 台
| 87 | 电刀 | 1 | 台
| 88 | 吊塔 | 1 | 台
| 89 | 子母无影灯 | 1 | 套
| 90 | 电动手术床 | 1 | 张
| 91 | 麻醉治疗车 | 1 | 辆
| 92 | 液体恒温设备 | 1 | 套
| 93 | 新生儿喉镜（可视） | 1 | 部
| 94 | 成人喉镜（可视） | 1 | 部
| 95 | 简易呼吸气囊 | 1 | 个
| 96 | 吸引机 | 1 | 台
| 97 | 吸痰机 | 1 | 台
| 98 | 器械车 | 3 | 辆
| 99 | 微量泵(三通道) | 1 | 部
| 100 | 除颤仪 | 1 | 台
心电图室 | 1 | 二十四小时心电图录入机 | 8 | 台
| 2 | 电脑化心电图机 | 2 | 台
| 3 | 床边心电图机 | 2 | 台
| 4 | 动态心电图机（二十四小时） | 1 | 台 | 1、采样率： 128、256、512、1024Hz四种可选 2、具有散点图，叠加图，直方图及散点图+叠加图等4种图形分析功能
病理科 | 1 | 病理切片数字扫描仪 | 1 | 台
| 2 | 病理标本取材台 | 1 | 台
| 3 | 染色通风柜 | 1 | 个
| 4 | 显微镜 | 1 | 台 | 1、必须配备4倍，10倍，20倍，40倍物镜；2、微调≤0.1mm/圈，微调最小精度1微米；3、三目观察筒：视场数≥22mm，可升级为≥26.5；4、LED光源；可升级荧光显微镜；
| 5 | 冰冻切片机 | 1 | 台 | 1、冷冻箱控温范围：-10℃～-30℃；2、冷冻台温度最低可达：-30℃；3、样本头温度最低可达：-45℃；4、冷冻台附加半导体制冷温度可达-55℃以下
病案室 | 1 | 文件档案图书消毒柜 | 2 | 台
西药房 | 1 | 片剂自动摆药机 | 1 | 只
| 2 | 医用冷藏阴凉两用冰箱 | 2 | 只
| 3 | 麻精药品柜 | 2 | 个 | 大号
| 4 | 麻精药品柜 | 2 | 个 | 中号
| 5 | 二类精神药品柜 | 2 | 个
中药房 | 1 | 中药克秤 | 4 | 支
| 2 | 弹簧度盘秤 | 1 | 支
| 3 | 中药剪刀（切刀） | 1 | 支
| 4 | 中药铜盅 | 1 | 支 | 广式
| 5 | 中药颗粒调配机 | 1 | 只 | （一只机配三个柜每柜120格）
体检中心 | 1 | 电子血压计 | 8 | 台
| 2 | 视力表 | 3 | 台 | 插电
| 3 | 测视力遮眼用 | 3 | 套
| 4 | 色觉本 | 5 | 本
| 5 | 血压计 | 3 | 台 | 台式
| 6 | 听诊器 | 8 | 支
| 7 | 测听室 | 1 | 间 | 1.室内本底噪声≤28dB(A)；2.符合GB/T16403国家标准；3.符合GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》；4.符合GBJ304-88《通风与空调工程质量检验评定标准》，换气量：6-10m3/min。
| 8 | 纯音听力计 | 1 | 台 | 通道：两路独立输出通道 测试频率：气导125~8000Hz、骨导250~6000Hz，误差小于+2% 测试强度范围：气导-10~120dB骨导-10~70dB
| 9 | 电子身高体重秤 | 3 | 台